## Sheet1
申请科室 | 设备名称 | 数量 | 单位 | 总预算（万元） | 参数备注
眼科 | 视觉功能分析仪 | 1 | 台 | 120 | 1、分离晶体和角膜相差，可以得到角膜、晶体和全眼的相差，让临床直观看出相差来源； 2、晶体指数功能，客观评估晶体功能，对病人教育有重要意义； 3、散光晶体的术前规划以及术后视觉质量的评估； 4、可以测量α角和Kappa角，有助于植入多焦点晶体等。
眼科 | 光学断层扫描仪 | 1 | 台 | 50 | 1、扫描模式：视网膜扫描，青光眼扫描，角膜扫描； 2、具备内/外层视网膜厚度分析，视盘结构、视神经厚度分析，神经节细胞复合体（GCC）厚度分析，圆锥角膜分析程序，3D扫描观察分析组织形态等扫描模式，具备专项扫描，范围7 mm x 8 mm，可结合视网膜图与GCC的结果综合分析； 3、可结合四个扫描程序，对双眼视盘、视神经及黄斑周边的节细胞复合体进行评估，专业的随访分析； 4、单独可更换角膜镜头模组
眼科 | 白内障超声乳化治疗仪 | 1 | 台 | 60 | 1.用于白内障超声乳化手术及前段玻璃体切割手术； 2.超声系统，超声频率不小于35KHZ,连续超声模式，脉冲式、爆破式；超声能量线性，固定连续等，0-100能量可调； 3.采用负压蠕动泵，有固定和线性可调两种模式；4.具备脚控模式等。
胃肠外科 | 三维仿生智能导航腔镜系统 | 1 | 台 | 400 | 1.可处理3D和2D画面信号，输出分辨率不小于3840x2160，逐行扫描，图像色域范围BT. 2020、BT. 709，4K 3D荧光三合一电子镜，晶片前置，具备头端防雾功能； 2.可实现单平台双镜联合，两幅不同内镜图像在同一显示器分屏显示，荧光和白光模式的切换≥3种（脚踏、摄像头、键盘）； 3.可同时连接≥3种功能的模块，电子输尿管镜、电子膀胱镜、3D外视镜等。
超声心动图科 | 超声心动图机 | 1 | 台 | 300 | 1.主要用于先天性心脏病介入手术，二尖瓣teer手术，主动脉瓣TAVI手术，三尖瓣介入手术； 2.成人心脏、小儿心脏、新生儿心脏和胎儿心脏超声临床诊断应用支持实时二维和四维经胸和经食管超声心动图成像等。
超声心动图科 | 床旁超声心动图机 | 1 | 台 | 150 | 1.用多普勒超声心动图技术评价心内血流的方向和速度对瓣膜阻塞性及反流性病变的定性和定量分析； 2.高分辨力超声显示心脏、大血管和血流的影像。一次完整的经胸超声心动图检查包括多种超声显像技术的应用，如M-型超声、二维(2-D)超声和多普勒显像等。
心脏大血管中心 | 一氧化氮治疗仪 | 1 | 台 | 49.8 | 1.电化学催化法即时生发NO，通过一体化气体传输系统直接供给患者，无需储气钢瓶; 2.能够对NO、NO2 和 O2进行高精度、高抗扰度的实时监测，并配有警报功能； 3.NO2 监测浓度范围0～50ppm，误差不超过读数的±4%或±1ppmO2 监测浓度范围18%～100%,分辨率1%，误差不超过±3%等。
血液净化中心 | 人体成分分析仪 | 1 | 台 | 30 | 1.通过多频率分别在≥5个节段部分(右上肢、左上肢、躯干、右下肢、左下肢)进行电阻抗测量，直接节段多频率生物电阻抗测试法； 2.体成分报告纸内容至少包含： 细胞内水分(ICW)，细胞外水(ECW)，身体总水分(TBW)，蛋白质，无机盐，体脂肪，肌肉量，去脂体重，体重，骨骼肌含量，体脂百分比，BMI，节段肌肉分析，节段水分分析，身体总水分及节段水分比率等
神经内科 | 视频脑电图仪 | 1 | 台 | 75 | 1、放大器不小于48通道，抗干扰性能强； 2、超高清视频摄像系统； 3、软件灵活性高，自定义功能强，可以随意改变功能区布局等。
神经内科 | 可移动视频脑电图仪 | 1 | 台 | 35 | 1、放大器不小于32通道，抗干扰性能强； 2、高清视频摄像系统； 3、无需外接电源，笔记本电脑可直接给放大器供电等。
超声科 | 超声治疗仪 | 1 | 台 | 2.85 | 1.通过产生超声波而用于物理治疗，包括镇痛,肌肉松弛、纤维化和营养化等，由微电脑控制，超声头可自动校正； 2.频率：1.0 MHz，3.3 MHz，输出频率：晶体10 cm2 1 MHz：0-20 W 3.3 MHz：0-10 W； 3.可选四种超声头(1 cm2，2 cm2，5 cm2和10 cm2)，同一声头可进行1/3 MHz两种频率切换等。
心脏大血管中心 | 脑氧饱和度监护仪 | 1 | 台 | 30 | 1.通过贴放无创传感器测量患者组织氧饱和度--rSO2，包括大脑、局部躯体组织、脏器等部位； 2.主机具备≥4通道有线rSO2监测，无需更换主机即可升级为6通道有线rSO2监测，测量光源≥4波段； 3.传感器不区分为脑部、局部躯体组织和外周组织血氧等型号，每个传感器具备16道测量光路等。
| 无创血液动力学检测仪 | 1 | 台 | 19 | 1.采用胸电生物阻抗法原理，床旁无创血液动力学实时监测系统，须为无创血液动力学监护系统专用机（非PC机、插件式、模块式）； 2.须有心电波形显示；并能初步分析不同类型的心律失常，须具有心电波形ECG（标I、标II、标III）可切换功能，保障监测的准确性； 3.须具有4种及以上独立监护模式；且可分屏显示，包括有常规监护软件、诊断分析软件、治疗分析软件、容量分析软件等。