## Sheet1
序号 | 申请科室 | 设备名称 | 数量 | 单位 | 单价（万 元） | 总价（万元） | 参数备注
1 | 药学部 | 串联质谱仪 | 1 | 台 | 360 | 360 | 1.操作软件：支持Microsoft Windows 7以上中文操作环境，软件提供液相和质谱联用的全自动控制；简单的用户界面可以实现高效能的仪器自动调谐和方法优化，包括碰撞气压力和碰撞能量的自动优化，并可利用优化参数方便地建立分析方法；可进行数据采集、数据处理、定量分析和定性分析；有建立数据库功能，谱库检索功能； 2.质谱软件报告可中文显示，可自由添加、修改或提取化合物信息、分析和处理方法等。
2 | 耳鼻咽喉科 | 高速多功能动力系统1套，微型电钻 ,多角度耳内镜,耳科器械 | 1 | 台 | 62 | 62 | 1.用于骨骼整形、耳鼻喉、耳神经及头颈部外科手术的软硬组织切割；2.微型马达用于长时间大功率的手术，扭力大，可以切割非常坚硬的材料。
|  | 等离子主机及配套附件 | 1 | 台 | 23 | 23 | 1.用于开放手术中对人体组织进行切割和凝血； 2.可适用于皮肤及浅表组织等微创精细手术操作。
3 | 介入科 | 高低温复式肿瘤微创治疗设备 | 1 | 台 | 360 | 360 | 1.用于临床中除空腔肿瘤外的实体肿瘤冷冻治疗； 2.融合超低温冷冻消融（≤-196℃）与高强度加热（≥+85℃）功能，通过近 300℃超宽温差，产生热应力，高效彻底杀灭肿瘤。
4 | 普外科 | 4K内窥镜荧光影像系统+物镜（开放手术荧光成像） | 1 | 台 | 100 | 100 | 1.对ICG检测具有超高灵敏度，术中可实时判别亚毫米级肿瘤； 2.色彩深度达10bit，匹配BT.2020色彩空间4K标准，60FPS的高帧率，4K影像。
|  | 胃肠镜主机 | 1 | 套 | 150 | 150 | 1.可应用于消化领域的检查和治疗； 2.光学系统视野140°，观点的方向：前视景深2-100mm，插入部分远端外径9.2mm，插入管外径9.2mm，工作长度1030mm，器械通道通道内径2.8mm，最小可见距离，距离远端3.0mm，高频电灼可用弯曲部分角度范围：向上210°、向下90°、向右100°、向左100°、总长1350mm； 3.视野140°，观点的方向前视景深2-100mm，插入部分远端外径≥9.2mm，工作长度≥1030mm，器械通道通道内径≥2.8mm，最小可见距离：距离远端3.0mm，高频电灼，可用弯曲部分角度范围：向上210°、向下90°、向右100°、向左100°，总长1350mm等。
电子胃镜
电子结肠镜
电子上消化道内窥镜（胆道镜）
|  | 周边血管诊断系统 | 1 | 台 | 36 | 36 | 1.用于对血流、血压、心律（HR）、脉搏波动率（PVR）精细非入侵及评估； 2.节段压力，含多普勒测压、PPG测压，检测部位包括上下肢各节段；3.超声工作频率与标称偏差小于+10%，流速范围10-200cm/s等。
5 | 医学检验科 | 细菌鉴定及耐药基因检测相关设备 | 1 | 台 | 4 | 4 | 1.可搭载1-16个独立的反应模块，采用荧光定量PCR（qPCR）技术和微流控技术，将核酸检测过程精简为“样本进，结果出”的简单操作，全自动化流程； 2.模块化设计，灵活组合，可拓展性强，满足不同发展需求； 3.反应物全程密闭自动化处理，生物安全性高。
6 | 神经外科 | 术中超声检查仪 | 1 | 台 | 40 | 40 | 1.组织谐波成像技术、二维和彩色多普勒双幅显示； 2.最大扫描深度≥350nm、体位标记≥100种、扫描帧率：诊断深度18cm，全视野时≥40帧/秒；3、最大扫描线≥512线，扫描线密度可调。
|  | 纤支镜培训设备及纤支镜 | 1 | 台 | 20 | 20 | 电子支气管内窥镜(手柄、插管、电缆和气流连接器)、监视器、监视支架、内部电源和电源适配器组成。
|  | 立体定向头架系统 | 1 | 台 | 44 | 44 | 1.由头托和颅骨固定架组成，不接触中枢神经系统或血液循环系统; 2.用于固定头部等相关部位，以提供一个稳定的手术区域。
|  | 一体化实验室综合台 | 1 | 台 | 130 | 130 | 1. 摄像系统、光源系统、监视器一体化设计,预设神经外科专业画面调教，开机即用; 2.输出像素：210万像素,水平分辨率:1920*1080,逐行扫描,USB3.0*≥1支持高清手术录像直采,血管优化功能、暗部平衡功能、自动增益功能等,输出接口：HDMI≥1,DVI≥1,CVBS≥1 3.调光：≥20级强度显示,光源功率：≥80W, LED灯工作寿命：≥50000小时; 4. 内置监视器分辨率：≥1080线,≥19英寸,内置高清监视器屏幕比例：16:9,配备实验综合等。
|  | 半椎板牵开器 | 2 | 台 | 11 | 22 | 半椎板矫正器是一种用于治疗脊柱侧弯的矫正器具，主要针对青少年的脊柱侧弯矫正，但也适用于成年人的治疗。
7 | 呼吸与危重症医学科 | 便携纤支镜 | 1 | 台 | 15 | 15 | 电子支气管内窥镜(手柄、插管、电缆和气流连接器)、监视器、监视支架、内部电源和电源适配器组成。
|  | 便携超声 | 1 | 台 | 35 | 35 | 1.配有急诊模式和智能化操作，提供急诊医生快速、准确的诊断影像信息，满足急诊检查的快速反应； 2.配置移动台车，高度可调，有内置锁 3.能够提供全面的心肺功能评估解决方案，优异的图像质量和高端的应用功能为医生提供诊断。
|  | 血滤机 | 1 | 台 | 30 | 30 | ①彩色操作屏，可旋转360°；②自动自检，自动预冲操作及问题提醒，并具有颜色标识；③ 预连管路，处方调整便捷；④提供脉冲及连续两种抗凝模式及注射容量程序，可方便地进行前稀释、后稀释及前后同步稀释；⑤高效加热装置，独特的卷管加热袋；⑥2个液体秤，每个最大承重20kg，液体平衡精确度高，误差不大于1%；⑦完善的监测系统，包括换液提醒、空气监测及漏血监测；⑧置换液及透析液管路壶位于加热器之后，可除去液体中的气体，最大程度降低空气报警对治疗的干扰。
|  | 呼吸机 | 1 | 台 | 50 | 50 | 具备压力指数、开放肺工具、自动模式、NAVA 和 NIV NAVA、用于监测和保护病人的膈肌活动、Servo-i MR 可在整个 MR 扫描过程中，为危重患者提供持续通气。
|  | Picco监测仪 | 1 | 台 | 25 | 25 | 1.全面的血流动力学数据：能够跟踪治疗决策，并在 ICU 或手术室中及时调整； 2.直观的以患者为中心的监测：通过直观的界面确保以患者为中心的监测； 3.先进技术：技术可测量各种血流动力学参数，显示关键患者数据以便快速采取行动。
|  | 无创血流动力学监测仪 | 1 | 台 | 28 | 28 | 1.采用胸电生物阻抗法原理，床旁无创血液动力学实时监测系统. 能快速、准确地为临床提供专业的血液动力学参数，帮助诊断，指导治疗； 2.硬件要求,系统设计：须为无创血液动力学监护系统专用一体机（非PC机、插件式、模块式）等。
|  | 肺功能仪 | 1 | 台 | 50 | 50 | 可测量①最大吸气；②呼气口腔压力（MIP和PEP）； ③用力鼻吸气压力（SNIP）等功能
|  | 低温等离子消融仪 | 1 | 台 | 9 | 9 | 1.切除刀头(棒):能够进行气化切除。切除捧分为直角头、圆头、斜面和弯刀头。有不同的规格可根据手术部位及间隙的大小进行选用； 2.抽吸切除棒:在提供多方向切除角度的基础上具有吸引功能；3.皱缩刀头(热皱缩棒):提供一定的热度使关节囊收缩，控制深度在1-2mm等。
|  | 超声 | 1 | 台 | 100 | 100 | 1.具备的高分辨率和高清画质，可实现真正的高清晰手术观察，有助于更好地检出和定性诊断病灶； 2.弹性成像模式：B模式、脉冲波多普勒（PW）模式、H-FLOW模式、造影谐波EUS（CH-EUS）模式； 3.可兼容多种超声内镜/ 超声支气管镜和探头等。
|  | 内科胸腔镜 | 1 | 台 | 25 | 25 | 1.纤细而硬质的插入部，配以宽大的钳子管道； 2.采用高清晰度CCD，呈现高分辨率画质； 3.插入部的弯曲功能减轻了对肋间的刺激，同时可进行大范围的观察和诊治等
8 | 心脏大血管 中心 | 无创血流动力学监测仪 | 1 | 台 | 46 | 46 | 1.采用胸电生物阻抗法原理，床旁无创血液动力学实时监测系统. 能快速、准确地为临床提供专业的血液动力学参数，帮助诊断，指导治疗 2.硬件要求系统设计：须为无创血液动力学监护系统专用一体机（非PC机、插件式、模块式）等
9 | 急诊医学科 | 无创血流动力学监测仪 | 1 | 台 | 216 | 216 | 1.采用胸电生物阻抗法原理，床旁无创血液动力学实时监测系统. 能快速、准确地为临床提供专业的血液动力学参数，帮助诊断，指导治疗 2.硬件要求系统设计：须为无创血液动力学监护系统专用一体机（非PC机、插件式、模块式）等
|  | 微创血流动力学监测仪 | 1 | 台 |  |  | 1.提供微创血流动力学监测设备，用于监测患者血液在全身的流量，并确保重要器官得到充分的氧合；分析、评估、和比对实时血流动力数据； 2.连续ＢＰ、ＭＡＰ、ＨＲ、ｎＣＯ、ｎＳＶ、ｎＳＶＲ 、ＢＩＳ、ＳＶＶ、ＨＲＶ等血流动力学参数可在 屏幕上显示的自定义趋势图（长期趋势和短期趋势）、数据关系和状态，为准确管理病人状况提供了完整的血流动力学和意识水平数据等。
|  | 床旁超声机 | 1 | 台 |  |  | 1.配有急诊模式和智能化操作，提供急诊医生快速、准确的诊断影像信息，满足急诊检查的快速反应 2.配置移动台车，高度可调，有内置锁 3.能够提供全面的心肺功能评估解决方案，优异的图像质量和高端的应用功能为医生提供诊断等。
|  | 经食道超声探头 | 1 | 台 |  |  | 与医院在用GE/飞利浦/西门子等品牌型号超声检查仪匹配的经食道超声。
|  | 输血加温装置 | 1 | 台 |  |  | 1.主机结构：包括一体化加温加压舱室和柔性可延伸包裹式加热管，可全路径隔绝外界环境温度影响，热量不流失； 2.加温结构：包括加温舱和加热管二级独立加温部分，实现输血输液双重加温效果； 3.加温舱可对血（液）袋进行持续加温，急救时可一键加压进行快速输血输液等。
10 | 胸外科 | 消融设备 | 1 | 台 | 80 | 80 | 1.通过高频交流电产生射频能量，使组织内的离子振动摩擦生热，从而使病变组织受到热损伤并凝固坏死。 2.应用于各种良恶性肿瘤、心律失常、肝病、哮喘等。
11 | 肝胆胰外科 | 移植手术器械（包括无损伤镊、精细平台镊、精细无损伤双排齿镊、 精细圈镊、金把针持、笔式持针器、超锋利剪刀、血管角度剪刀、超锋利组织剪刀、血管探针、血管钳、移植钳、门静脉阻断钳、侧壁钳、肝静脉阻断钳、小血管阻断钳、分离钳、神经拉钩、血管吻合夹） | 1 | 批 | 48 | 48 | 1.无损伤齿侧壁阻断钳，心耳型，工 作端宽58MM，长103MM， 2.无损伤齿主动脉阻断钳，60°，工 作端宽55MM，长85MM，整体长220MM 3.无损伤齿主动脉阻断钳，60°工作 端宽55MM，长度85MM，整体长220mm等。
|  | 移植手术牵开器（包括锁床旁支撑杆、双旁横向支撑架、 端部可调拉杆、夹入式转向手柄、腹部拉弓、叶片、Angling Head Wrench 工具） | 1 | 批 | 61 | 61
|  | 手术放大镜 | 2 | 台 | 3.5 | 7 | 1、LED头灯，光照≧62000Lux，色温：≧6000K 2、超轻设计，重量≦50克，确保焦点清晰且无障碍同轴照明，保证与放大镜同视角。 3、光强度可连续调节，特殊涂层可保持最佳亮度时有效防止光反射，光照金属不晃眼。 4、便携式充电锂电池的应用，光强度控制：0-100%，正常亮度可确保使用≧12小时，最高亮度确保使用≧6小时。
|  | 便携式超声 | 1 | 台 | 58 | 58 | 彩色血流速度多普勒成像模式(CVD) 1.探头技术参数：彩色血流速度增益控制，彩色血流速度多普勒成像控制 ； 2.主要探头技术：彩色血流速度多普勒、彩色能量多普勒选择(CVD、CPD)等。
12 | 麻醉科 | 脉搏血氧及脑电测量仪 | 1 | 台 | 56 | 56 | 1.通过贴放无创传感器测量患者组织氧饱和度--rSO2，包括大脑、局部躯体组织、脏器等部位, 2.≥18种测量部位可选，包括脑部、耳侧、腹部两侧、肾区、腹部、腿部、手臂、三角肌, 3.每个通道测量部位可在主机界面上自定义，即每个通道均可用于监测大脑、局部躯体组织和脏器等局部组织的rSO2等功能。
|  | 高频叠加喷射手术系统 | 1 | 台 | 180 | 180 | 1.配有两套独立的通气单元，可单独或同时进行常频和高频喷射通气；2.允许在开放系统中进行两种不同压力平台的通气，压力平台的水平及呼吸时长可随需要进行设置，实现充足的氧合和CO2排出； 3.氧合效果与CO2排出情况均可进行有效控制。